全自动免疫蛋白印迹仪招标参数

- 设备名称及数量

全自动免疫蛋白印迹仪一台，判读分析软件一套

二、设备技术参数

| 条款号 | 条款 | 招标文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件及用途 | 自动完成免疫印迹法实验 |
| 2 | 技术规格指标 |  |
| 2.1 | 系统兼容性 | 开放系统，可用于所有免疫印迹膜条实验试剂盒 |
| 2.2 | 加液、吸液系统 | 在封闭蠕动泵或真空泵系统中进行 |
| 2.3 | 试剂分配体积范围 | 500μl～3000μl |
| 2.4 | 试剂分配精确度 | 10%（最小分配体积：100u1） |
| 2.5 | 孵育时间 | 单程序可设置24小时任意周期，增量1分钟，孵育结束仪器会发出自动报警。 |
| 2.6 | 测试样本数量 | 20个/次 |
| 2.7 | 可编程序数目 | ≥10个 |
| 2.8 | 配套耗材 | 可以使用配套的孵育板，勿须另外购买 |
| 2.9 | 液体通道 | 至少标准型5个、可选配1个 |
| *2.10 | 废液泵 | 真空泵 |
| *2.11 | 泵管位置 | 外置泵管，便于维护保养 |
| 2.12 | 校正液 | 蒸馏水，无须另外配制。 |
| 2.13 | 生物安全要求 | 仪器全自动化操作，反应板槽一次性使用，反应板槽独立封闭，保护操作人员免受感染性样本的威胁 |
| 2.14 | 认证 | 有国家食品药品监督管理局颁发的进口医疗器械注册证（在有效期内），通过CE认证，制造商具有ISO认证 |
| 2.15 | 摇床速度 | 有至少3种可选摇床速度 |
| *3 | 注册要求 | 原装进口产品，具有国家食品药品监督管理局批准的进口医疗器械注册证超过10年，产品性能稳定，在中国大陆具有10年以上良好的销售使用经验。 |
| *4 | 配套试验结果自动分析软件 | 标配HIV及HCV抗体免疫印迹试验结果自动分析软件，实现实验室的标准化管理，软件取得单独的NMPA医疗器械注册证（进口产品需取得进口注册证）； |
| *5 | 项目要求 | 可以同时做HIV、HCV确认，提供配套试剂注册证、试剂说明书及HIV\HCV确认实验开机试剂各一盒。 |