食品风险及病媒监测项目仪器设备技术参数

一、低温培养箱（一台）

1.内外304不锈钢

2.控制面板：触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置。

3.内腔体积≥740L，标配搁板数：2块

4.工作温度范围：-12～60℃

温度波动度≤±0.3℃（依照DIN12880:2007-05标准）

温度均匀度≤±0.4℃（依照DIN12880:2007-05标准）

5. 2个四线制 Class A级 PT100温度传感器

6.设置1分钟到99天的倒计时功能

7.(控制面板内置4GB SD存储卡，可存储至少10年的数据，数据可通过软件导出

8.(控制面板可回看一周数据曲线

9.(以太网接口，可实现数据的在线监控

USB接口，可通过标配U盘上传程序，下载存储数据

10.(程序控制功能：温度均可进行程序控制，程序段数无上限，可设定周循环程序。

11.多重过温保护：

符合DIN12880 Class3.3的高低温报警

基于设定温度的自动安全功能ASF

符合DIN 12880 Class1的TB温度限制器

可设置高低温度报警

声光报警

12.(三点温度校准功能

二、多功能破碎仪（一台）

1.可兼容种类丰富的研磨杯，对于硬质、柔软或纤维样品，均能很好的实现粗粉碎或细粉碎效果。

2.可实现混匀、粉碎、均质功能，并兼容分散杯及可抛型样品杯。USB 接口可用于保存文档。

3.(兼容多种样品杯，最大有效容积：研磨杯400 ml，匀浆杯/分散杯 2,000 ml，马达功率：1,000 W

4.工作原理：剪切/撞击

5.转速范围：0/3,000-20,000 rpm

6.转速偏差：± 5%

7.最大喂料硬度：5 Mhos

8.最大喂料粒径：7 mm

9.研磨杯腔体内可用干冰预冷，一体化冷却夹套可通冷却水

10.工作制：5/10 分钟

11.(温度监测：可实时监测研磨样品温度，可设定温度限值

12.(称重功能：可称量并在屏幕上显示样品重量

13.具有定时/计时功能

14.(间歇运行功能：可选择连续运行或间歇运行

15.TFT显示屏，支持多色多语言，可同时清晰显示多个参数数值

16.(标配USB接口和蓝牙接口，可用于保存数据

17.保护方式:IP 31

三、分散机（一台）

1.马达输入 / 输出功率: 125 / 75 W

2.处理量 (H2O): 0.5 –100 ml

3.速度调整: 无级调速

4.速度范围: 8,000 – 30,000 rpm

5.最大工作粘度: 5000mPas

6.速度显示: 刻度

7.空载噪音: 65 dB (A)

8.延长臂直径：8mm

9.延长臂长度：100mm

10.工序类型 ：分批处理

11.工作时间 开  10分钟

12.工作时间 关  5分钟

13.允许环境温度 ：5 - 40 °C

14.允许相对湿度：80 %

15.具有过载保护

16.(保护方式： IP 30

17.(免工具快式接口便于更换分散刀具

18.(具备一次性分散刀具用于处理生物样品

19.保护等级 DIN EN 60529：IP30

四、高性能分散机（一台）

1.马达输入 / 输出功率: 800 / 500 W

2.最小容量 (H2O): 0.001 L

3.最大容量 (H2O): 2 L

4.转速偏差：1%

5.转速显示：LED

6.速度调整: 无级调速

7.速度范围: 3,000 – 25,000 rpm

8.速度显示: 数字

9.延长臂直径： 13mm

10.延长臂长度：160mm

11.工序类型：分批处理

12.(保护方式：IP 20

13.(即使粘度改变时也能保证转速恒定，有效保证操作的可重复性

14.最大工作粘度:5000mPas

15.空载噪音: 75 dB (A)

16.具备过载保护功能

17.(有一次性分散刀具用于处理生物样品。有滚珠轴承分散刀具用于在真空或压力环境下处理样品。有锯齿刀头处理纤维类样品。

18.(有配缓流器，用于阻止漩涡的产生，并阻止空气进入介质

19.(有配分散刀具清洁工具

20.允许环境温度:5-40 ℃

21.允许相对湿度:80%

23.保护等级 DIN EN 60529：IP20

24.配置：数显型主机1台，标准刀头1个，锯齿刀头1个，配套支架、固定支架、夹具一套。

五、加热恒温循环器（一台）

1、工作温度范围：RT+10~150℃

2.操作温度范围：-20℃~150℃（外加辅助设备）

3.(温度稳定性：±0.02K， 符合DIN12876标准

4.加热功率（230V）：2000W

5.(加热盘管保护支架：保护加热盘管及浮阀，延长设备使用寿命

6.温度显示：LED大屏幕数字显示

7.安全等级：III(FL)，适用于可燃和不可燃液体

8.(泵：采用压力/抽吸二元一体泵，泵最大压力0.3bar，泵最大吸力0.2bar，泵速1000~3200rpm, 无级可调。适用于内循环或密闭式、敞口式外循环。

9.最大流速：18L/min

10.(高低液位监测，并且低液位是双重监测，更安全声光报警

11.双重安全设置：过热报警和安全温度设置

12.(控制面板带锁定键，避免误操作

13.(控制器具有安全移动提手

14.(标配USB/RS232接口，可连接电脑通过labworldsoft软件对实验过程

15.进行控制和记录

16.保护等级：IP21

17.浴槽开口尺寸（W×D）：≥250×300mm

18.浴槽容积：≥20L

19.允许环境温度：5-40℃

20.允许环境湿度：80%

21.配置清单：基本型控制器，浴桥，不锈钢浴槽，不锈钢浴槽，盖子，冷却盘管，泵连接件

注：上述设备星号指标必需满足，验收时现场验证，如有一项不满足，用户有权退货处理，且需提供原厂针对本项目的授权书及售后服务承诺书，所有产品一年质保。