通风橱技术参数

一、主要用途

用于减少实验者和有害气体的接触，保护实验者。

二、技术指标

2.1、整体PP材质：采用上下组合式柜体,上部柜体为排气柜操作空间，并含操作台面直排排风等实验需要之附件。下部柜体为储存柜并含照明、供电、抽风等系统控制按钮。

★2.2、台面：采用耐高温厚度 20mm 蓝色陶瓷板台面。耐强腐蚀，耐 1350℃以上高温，耐磨 4 级 2100 转，便于清洁，不变形变色，安全环保，免维护。内衬均采用陶瓷材质。

2.3、柜体：采用厚不低于8mm瓷白色PP制作，耐酸碱性能优异。经数控精密加工中心精确裁切加工后，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。上部柜体排气柜采用顶罩式抽气设计,设计有1个∮250mm排风口。导流板采用同质PP材料制作，耐酸碱性能优异。安装尺寸科学合理，无气流死角，获取最大的废气捕捉性能。下部柜体为储物柜体，铰链采用PP磨具一次性注塑而成，蓝色或白色。拉手采用PP磨具一次性注塑而成，蓝色或白色。

2.4、视窗拉门：活动式垂直拉升拉门，置于工作空间与操作者之间，以保护操作者安全，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点。调节门上方设有一片6mm厚以上强化玻璃窗口，视野可完全清晰无阻碍。调节门玻璃采用厚4mm透明亚克力或钢化玻璃制作，耐酸碱性能优异。

2.5、调节门：

调节门边框：为厚瓷白色PP板c型槽，嵌入式结合，以确保安全及耐用性。调节门悬吊钢索：每台通风柜调节门钢索连接。
调节门平衡配重：采无段式配重箱设计，其上下行程具静音轨道予以限制避免摇晃碰撞。

2.6、开关部分：每台通风柜具有日光灯开关装设于上柜右侧正面。

2.7、插座部分：每台通风柜具220V万用接地型插座，采用国标16A且三孔万能单相插座装设于上柜两侧正面，且具有关合之防尘保护盖，插座面并需配有绝缘保护盒。每台通风柜都设有漏电保护，保证使用安全。

2.8、电源控制部分：每台配置柜体独立电源空气箱，通风柜内部电气设备集中控制。

★2.9、PP通风橱符合GB24820-2009(实验室家具通用技术条件)检测标准，投标人须提供省级或以上质量监督检验机构出具的CMA检测报告复印件。

★2.10、提供一年内省级或以上质量监督检验结构根据国家相关塑料家具检验标准出具的耐老化性能CMA检测报告（老化时间不低于500小时），检测结果合格。需提供证书复印件。

三.技术资料

详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料。

四. 技术服务条款

★4.1、投标人需取得产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商的售后服务承诺书，以保证产品的正规进货渠道和售后服务；

★4.2、投标人需提供加盖厂商公司公章的原版中文参数且该参数对招标参数具有明确描述；

★4.3、投标人需对现有通风系统进行改造，满足新增通风橱的排风要求，因此所投产品制造商需具有建筑机电安装工程专业承包叁级以上资质（提供建筑机电安装工程专业承包叁级以上资质证书扫描件或复印件并加盖单位鲜章），中标公司应具有正规注册的办事处、维修站，有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；

★4.4、所投产品制造公司协助我单位进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，并提供实验室建设安装资料并作相应的指导，产品制造商需具有不低于建筑装饰工程设计专项丙级以上资质证书（提供扫描件或者复印件并加盖单位鲜章）。

4.5、中标公司需对目前净化彩钢板进行改造，合理布局通风管道安装，并增加彩钢板吊顶检修口。

4.6、中标公司需拆除现有实验台，并按照客户要求放置指定位置。

4.5、到货后，中标公司免费提供全面安装工具、并由工程师免费安装。安装后，安装工程师为用户进行现场培训；

4.6、安装验收后1年内，免费保修；

4.7、如果出现故障，在接到我所维修服务的请求后，中标公司工程师应在4小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。