安庆市疾病预防控制中心城区接种单位疫苗保温技术参数要求

| 一、采购需求： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疫苗用保温箱、在途温度监测系统硬件； |  |  |
| 2 | 保温箱在途数据无线上传温度监测系统软件； |  |  |
| 3 | 数量：15套。 |  |  |
| 二、技术参数： |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| 1 | 保温箱箱体 | 1.1、容积110L 2套,容积65L 13套； |  |
|  |  | 1.2、极热或极冷外环境条件下，保温2-8℃，保温时限≧12小时。 |  |
|  |  | 1.3、带拉手和滑轮，方便搬运。 |  |
| 2 | 保温箱在途温度监测设备 | 2.1、保温箱在途温度监测设备硬件由温度采集模块、显示模块、数据缓存模块、基站定位模块、短信报警模块、GPRS通讯模块等组成； |  |
|  |  | ▲2.2、测量范围：温度：-40℃-100℃； |  |
|  |  | ▲2.3、测量精度：温度：±0.5℃； |  |
|  |  | 2.4分辨率：温度：0.1℃； |  |
|  |  | 2.5、设备自带基站定位功能方便保温箱及设备的管理； |  |
|  |  | ▲2.6、设备具备一路外置温度传感器用以监测保温箱内的温度； |  |
|  |  | ▲2.7、设备具备液晶显示/TFT彩色显示屏，能够显示实时温度、电池电量、实时年月日时间、报警开关状态、报警标识符号等信息； |  |
|  |  | ★2.8、通讯方式：GPRS无线通讯保证数据通讯的稳定传输，设备自带联网卡； |  |
|  |  | 2.9、供电方式：市电电源+内置充电式锂电池（充电式锂电池可满足在途运输48小时以上监测供电）； |  |
|  |  | ▲2.10、设备需自带现场蜂鸣报警； |  |
|  |  | ▲2.11、为了保证冷链数据完整性，设备必须具备自带存储记录功能并能自动续传； |  |
|  |  | ▲2.12、为了运营维护便利，设备可以通过数据监测云平台远程在线设定记录间隔（2s-24h可调），报警上下限，上传服务器地址等。 |  |
|  |  | ▲2.13、带温度数据上传开关键：可手动开启或关闭上传数据 |  |
|  |  | ▲2.14、带报警开关键：可以根据需要，手动关闭报警或开启监测主机声光报警。 |  |
|  |  | ▲2.15、带数据查看键：可以随时查看记录数据的最大值和最小值以及平均值。 |  |
|  |  | ▲2.16、设备具有依据设定上下限自动发送报警短信至设定的工作人员手机的功能； |  |
|  |  | ▲2.17、设备具有温度超标现场声光闪烁提示报警功能； |  |
|  |  | ▲2.18、设备具有断电报警、设备离线报警等功能； |  |
|  |  | ▲2.19、带蓝牙打印机，配套温度监测设备使用， |  |
|  |  | 2.20、打印机配备大于1500mAh可充式锂离子电池；一次充电可用时间：25％打印密度下大于90m，待机时间大于15天； |  |
|  |  | 2.21、电量报警：当充电电池电量将消耗完时，如果打印机中有打印的数据，打印机电源指示灯变色提醒，同时发出鸣响； |  |
|  |  | 2.22、纸尽检测：当纸用尽时打印机指示灯变色提醒，同时持续发出鸣响； |  |
|  |  | ▲2.23、带物联卡，含第一年年租，且包括30M流量/月、500条短信费用； |  |
|  |  | ▲2.24、为防止知识产权纠纷，投标产品需具有知识产权专利证书； |  |
|  |  | ▲2.25监测设备需在保温箱上一体式嵌入安装，设备前部有设计防撞板保护； |  |
|  |  | ★2.26、为保证设备质量，投标产品制造厂家需具备ISO9001质量管理体系认证书、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全体系； |  |
|  |  | ★2.27、本设备为温度计量器具，为保证产品精度，投标产品制造厂家需具有校准实验室，且具有计量标准考核证书（市级以上质量技术监督局颁发）、并通过国家CNAS实验室认可具备证书； |  |
| 3 | 温度监测系统软件 | 3.1、平台管理功能(安装在服务器或云平台上)： 要求平台采用B/S混合架构，具备服务端的数据采集软件、基于 Web 的环境数据管理分析平台、客户端管理软件及其它移动端查看管理方式； |  |
|  |  | 3.1.1能实时在线监测所有温湿度监测点的数据，保存到系统数据库中，并在软件界面上实时显示出来； |  |
|  |  | ▲3.1.2接收到任意一个监测点预警、超限报警信息后，能及时自动发出报警声音并发送短信息到相关管理员手机。短信报警可实现统一报警、设备分组报警、人员分组报警、分级报警、即时报警、循环报警、报警解除； |  |
|  |  | ▲3.1.3接收到任意一个监测点预警、超限报警信息后，能及时发出报警声音并自动拨打语音报警电话到相关管理员手机。电话报警可实现统一报警、设备分组报警、人员分组报警、分级报警、即时报警、循环报警、报警解除； |  |
|  |  | ▲3.1.4无限层级的报警功能，为加强监管力度，在预设时间内报警后未处理可逐级报警，直到处理完成。可对以下情况进行实时报警：超标、恢复正常、设备关机、门磁开关、电池低电量预警、设备离线、断电； |  |
|  |  | ▲3.1.5双向控制：为了高速检修监测设备，可在平台软件上直接设置硬件的上下限报警值、设备报警通知号码、设备上报频率及上报地址等； |  |
|  |  | ▲3.1.6为方便疫苗监管人员对整个冷库、冷藏车温湿度状态的管理，可同时在一个监视框单个设备单元显示窗口内同时显示4路以上温湿度数据； |  |
|  |  | 3.1.7、所有的用户都通过登录界面进入温湿度监控系统,登陆者通过输入用户名、密码登录,如果用户名、密码正确可以登录否则无权进入,同时系统根据登录者的权限提供具有相应功能的界面，所有的登陆具有日志可以查询； |  |
|  |  | 3.1.8对全系统的硬件设备工作状态进行监控，如短信模块故障、断电、采集模块故障或断电等情况及时通过有效途径报警并记录。 |  |
|  |  | 3.1.9软件显示仪器实时数据，显示仪器实时状态信息，自动刷新实时界面，有仪器状态概括，有系统信息通知； |  |
|  |  | 3.1.10用户管理：支持分组管理与权限分级管理。只有系统管理员才能对整个系统的参数进行修改设置。其它一般用户可以查询所负责的监测点的数据，管理员用户可以查询所有监测点的数据。用户根据口令登入系统，非授权用户不能查看和对设备使用状态进行修改； |  |
|  |  | 3.1.11用户对服务器端、客户端、数据库所有操作全部有日志记录。并可方便的根据时间或事件或操作人条件进行查询； |  |
|  |  | 3.1.12系统日志：显示系统信息动态，包括且不止用户信息，登录，操作，设备超标，离线，系统自动线程，备份记录等； |  |
|  |  | 3.1.13数据库有自动备份压缩功能，可指定备份目录。数据备份方式有数据库备份，PDF备份等； |  |
|  |  | ▲3.1.14短信报警记录功能：记录短信报警器发送的短信内容和状态； |  |
|  |  | 3.1.15通过多种方式查询历史记录，提供仪器的所有数据查看，以及仪器数据查询和仪器数据的下载功能； |  |
|  |  | 3.1.16具有温度曲线的显示、绘制、打印功能，图形可以自由的进行缩放，并能反映相应点的温湿度值； |  |
|  |  | 3.1.17可实现对不同区县、不同地点保温箱数据统一监测； |  |
|  |  | ▲3.1.18具有报表功能，可以由各单位自由选择时间点打印，也可导出为EXCEL表格和PDF表格存储；支持多种方式查询和记录历史记录和报表。如：设备编号、设备名称、操作者、科室、楼层、报警状态、时间段等（自定义），报表的生成分为自动和手动，提供曲线图报表和数据报表两种方式； |  |
|  |  | 3.1.19用户登陆操作必须有相应授权，通过权限对相应设备进行管理和查询所负责的监测点的数据； |  |
|  |  | 3.1.20可对监测点异常数据状态进行说明； |  |
|  |  | 3.1.21具地图界面功能，能通过地图界面直观查看各温度情况； |  |
|  |  | 3.1.22数据检测能自动接收各测点续传的数据； |  |
|  |  | 3.1.23在移动端实时查看本岗位对应数据； |  |
|  |  | 3.1.24可对移动监测设备进行定位服务和轨迹回放功能； |  |
|  |  | 3.1.25后期可以根据需要加减采集模块； |  |
|  |  | 3.1.26上传间隔：1分钟~24小时可设置； |  |
|  |  | 3.1.27显示实时数据、实时时钟等； |  |
|  |  | 3.1.28自带数据存储功能，在服务器或网络宕机时，设备可自行存储接收的实时数据，并在网络恢复时自动上传存储的数据。 |  |
|  |  | 3.2、数据安全 |  |
|  |  | ▲3.2.1数据修补功能，一旦发生系统故障，系统软件支持将温湿度记录变送器内的数据温湿度实时监测系统数据库，进一步确保数据库数据的完整性； |  |
|  |  | ▲3.2.2自动备份功能，温湿度监测系统定时包含自动备份功能，防止因系统宕机导致的数据丢失。系统在保存实时数据的同时，也保存有自定义格式的文件，按月份、设备归类存档，内容包括设备的各种基本信息，以及历史数据； |  |
|  |  | 3.2.3灾难恢复，系统需有应对可能发行的数据丢失的灾难发生的应急预案； |  |
|  |  | ▲3.2.4为保证疫苗数据安全，投标软件产品需具有ISO27001信息安全管理认证资质证书； |  |
|  |  | 3.3、平台扩展性和兼容性： |  |
|  |  | 3.3.1平台功能可根据管理需求增加功能模块，可以增减监测点； |  |
|  |  | 3.3.2平台需提供标准对接说明文档，能对接国内主流疫苗冷链监测设备。 |  |
|  |  | 3.4、组网方式：支持太网通讯，无线频率传输技术以及GPRS远程无线通讯技术等通讯方式的测点终端自由组网，支持冷库、冷藏箱以及冷藏车温度监测系统的同时采集，获得更远更可靠的通讯质量，满足疫苗接种点分散储运的温湿度监测要求。 |  |
|  |  | 3.5、▲系统架构：分布式多层架构、分级管理。PC端和移动端（手机APP/微信公众号）均可实时查看，账号密码权限分级管理，设备分单位分级管理，预警报警分单位分级管理，平台采用配置稳定的计算机作为管理主机，配备不间断电源，能实现24小时不间断工作。 |  |
| 三、服务要求： |  |  |  |
| 1 | 要求 | 交货期要求：合同签订后，签定合同后15个日历天内完工、调试，验收合格交付使用。 |  |
| 2 | 资质★ | 营业执照具有冷链相关服务或检测（监测）报警销售、服务经营范围。 |  |
| 3 | 类似项目业绩 | 2018年以来同类项目合同。 |  |
| 4 | 质保期 要求 | 合同验收合格后1年。 |  |
| 5 | 售后服务能力 | 服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高或优于采购需求的。 |  |

注: 加★项为关键参数, 加▲项为重要参数。