安庆市2020年医疗卫生机构医用辐射防护监测项目

检测设备清单及检测指标要求

|  | 设备名称 | 监测设备数量 | 监测指标数 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射治疗设备部分 | 医用电子加速器 | 2 | 7 | X 射线 7 项指标：方形 X 辐射野的均整度;方形 X 辐射野的对称性;辐射野与灯光野重合度;校准点吸收剂量;输出剂量重复性;输出剂量的日稳定性;输出剂量线性。 |
| 放射诊断设备部分 | 屏片X射线摄影机 | 2 | 9 | 管电压指示的偏离、输出量重复性、输出量线性、有用线束半值层、自动曝光控制响应、自动曝光控制重复性、有用线束垂直度偏离、光野与照射野中心的偏离、光野与照射野四边的偏离。 |
|  | Ｘ射线透视机 | 3 | 5 | 透视受检者入射体表空气比释动能率典型值;空间分辨力;低对比分辨力;影像接收器入射屏前空气比释动能率;自动亮度控制。 |
|  | DR设备 | 4 | 17 | 通用指标：管电压指示的偏离；输出量重复性；有用线束半值层；有用线束垂直度偏离；光野与照射野四边的偏离。 专用指标：暗噪声；探测器剂量指示（DDI）；信号传递特性（STP）；响应均匀性；测距误差；残影；伪影；极限空间分辨力；低对比度细节检测；AEC 灵敏度；AEC 电离室之间一致性；AEC 管电压变化一致性。 |
|  | CR设备 | 2 | 15 | 通用指标 8 项：管电压指示的偏离、输出量重复性、输出量线性、有用线束半值层、自动曝光控制响应、自动曝光控制重复性、有用线 束垂直度偏离、光野与照射野四边的偏离。 专用指标 7 项：IP 暗噪声、IP 响应均匀性和一致性、剂量指示校准、IP 响应线性、空间分辨力与分辨力均匀性、低对比度细节检测、空间距离准确性。 |
|  | CT机 | 3 | 9 | 诊断床定位精度、定位光精度、重建层厚偏差、CTDIW、CT 值（水）、均匀性、噪声、高对比分辨力、低对比可探测能力。 |
|  | 乳腺DR | 3 | 13 | 通用指标 8 项：胸壁侧照射野准直、管电压指示的偏离、输出量重复性、乳腺平均剂量、半值层(HVL)、特定辐射输出量、自动曝光控制重复性、光野与照射野一致性。 专用指标 5 项：影像接收器响应、影像接收器均匀性、伪影、高对比分辨力、对比度细节阈值。 |
|  | DSA设备 | 3 | 8 | 通用指标 5 项：透视受检者入射体表空气比释动能率典型值、空间分辨力、低对比分辨力、影像接收器入射屏前空气比释动能率、自动亮度控制。 专用指标 3 项：DSA 动态范围、DSA 对比灵敏度、伪影。 |
|  | 口内牙科机 | 1 | 6 | 6 项：管电压指示的偏离、输出量重复性、加载时间偏离、有用线束半值层、高对比分辨力和低对比分辨力。 |
|  | 全景牙科机 | 2 | 5 | 5 项：管电压指示的偏离、加载时间偏离、有用线束半值层、高对比分辨力和低对比分辨力。 |

说明：

对每家监测点医院已有放射设备每类监测1台，对放射诊疗设备监测的同时开展放射诊疗场所放射防护监测（没有固定使用机房的移动X射线设备除外）。

放射诊疗设备质量防护检测检测依据

| 序号 | 放射诊疗 设备名称 | 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| 一、放射治疗设备部分： |  |  |
| 1 | 医用电子加速器 | 1、《医用电子加速器性能和试验方法》（GB 15213-2016）、 2、《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011)、 3、《医用电子直线加速器质量控制检测规范》(WS 674-2020) |
| 二、放射诊断设备部分： |  |  |
| 1 | 屏片X射线摄影机 | 《医用常规 X 射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2017）。 |
| 2 | Ｘ射线透视机 | 《医用常规 X 射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2017） |
| 3 | DR设备监测 | 《医用数字 X 射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》（WS 521-2017） |
| 4 | CR设备 | 《计算机 X 射线摄影（CR）质量控制检测规范》（WS 520-2017） |
| 5 | CT机 | 《X 射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范》（WS519-2019） |
| 6 | 乳腺DR | 《乳腺数字 X 射线摄影系统质量控制检测规范》（WS 522-2017） |
| 7 | DSA设备 | 《医用常规 X 射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2017）和附件4 |
| 8 | 口内牙科机 | 《牙科 X 射线设备质量控制检测规范》（WS 581-2017） |
| 9 | 全景牙科机 | 《牙科 X 射线设备质量控制检测规范》（WS 581-2017） |

DSA 设备专用检测项目检测方法

- DSA 动态范围

（1）将性能模体水平放置在诊断床上，调整焦点—影像接收器距离（SID）为系统允许的最小值，设置影像视野（FOV）为系统允许的最大尺寸，调节球管角度使射线垂直入射模体表面。

（2）在透视状态下进行定位观察，前后左右移动诊断床，使模体在视野的中心，调整限束器使得照射野与模体大小一致。

（3）采用自动控制模式，选择 DSA 程序进行减影，采集模体的影像作为蒙片。

（4）当蒙片影像采集完，推动模体的血管插件模块，采集减影影像。通常蒙片与减影之间可选3 s～5 s 延迟时间。

（5）观察减影后的影像，调节窗宽和窗位使影像显示最佳，0.4 mm 血管模拟组件可见的灰阶数即为DSA 动态范围。

注：为减少检测人员的辐射剂量，宜使用电动无线遥控体模推进器或气动推进器，使检测人员可以远程控制体模运动。

2)DSA 对比灵敏度

（1）测试步骤与 DSA 动态范围的测试基本一致。

（2）用同样的方法得到减影图像后，观察图像，得到灰阶上每一个血管模拟结构均可见的阶梯计数，即为DSA 对比灵敏度。

（3）记录减影影像中，最薄灰阶（0.2 mm 灰阶）上是否所有血管可见。

3)伪影

（1）检测步骤与 DSA 动态范围的检测基本一致。

（2）为了检测伪影的时间依赖性，伪影检测时的持续时间应以每秒一帧图像的条件下进行。

（3）将性能模体放置在诊断床上，选择 DSA 程序进行减影，并持续10 s～20 s。然后停止曝光，观察图像中是否有伪影并记录。

（4）期间应使 DSA 体模中的模拟血管运动并产生位移，检查减影得到的图像上是否有伪影存在，并详细描述伪影的外观及可能产生的来源。